Ethernet zařízení Quido a Gnome x UPS a WIFI sítě

Nejčastější dotazy

- Je nutné zabezpečit ethernet převodníky QUIDO a Gnome  proti výpadkům elektřiny pomocí UPS ?

- Je problematické používat převodníky Qnome a Quido na WIFI síti?

Vše je závislé na stavu elektrické sítě, ethernetu, případně WIFI.

Pokud je vše v pořádku, běží systém nepřetržitě a k výpadkům nedochází. V případě že dojde k poruše, obsluha ukončí program, restartuje napájení u Gnome a Quida a pokračuje v činnosti. Jestliže toto uživateli nevadí, lze ‘šetřit ’ na UPS.

U bezobslužného vážení, ale doporučuji vše od váhy až k počítači s programem zálohovat pomocí UPS ( napájení Gnome, Quida, počítače s programem a všechny switche/huby).

Výsledek testování vypadávání spojení GNOME a QUIDO – simulace výpadku napájení + přerušení ethernet/ WIFI spojení

Testováno na software výrobce – Lantronix - CPR manager verze 4.3.0 (Software od dodavatele ethernet převodníků a relátek)

Gnome převodník RS 232/Ethernet - přerušení ethernet spojení

Simulace v CPR manageru Lantronix

- pokud je port otevřen

- Odpojit ethernet kabel

- Zavřít port

- Počkat na Closed

- Připojit ethernet kabel

Bez vypnutí a zapnutí napájení nelze obnovit komunikaci na sériovém portu

QUIDO – relátka - přerušení ethernet spojení

Simulace

- Záložka Com x Tests

- Otevřít port - Open

- Close

- Pokud během closing dám open – je CPR manager ukončen s neočekávanou výjimkou (čtení na neplatné adrese)

- Pokud počkám až naskočí closed

- Připojím ethernet kabel

- Dám open

- Port se již nedá otevřít

Někdy pomůže nechat delší dobu odpojený ethernet kabel, jindy se musí QUIDO odpojit na chvilku od napájení.

Gnome převodník RS 232/Ethernet  - výpadek elekřiny

gnome zavře port a přeruší se přenášení informací

- pokud se během nepřístupné ip adresy dá close - program končí s neočekávanou výjimkou

- jestliže se spojení obnoví a nebylo během nepřístupné Ip adresy provedeno close portu, je nutné  dát znovu close a open a přenos pokračuje

QUIDO – relátka - výpadek elektřiny

Simulace

- Otevřít port

- Vypnout elektřinu

- Dát close a hned open – program končí s neočekávanou výjimkou

- Již nejde port otevřít a je nutné odpojit a připojit ethernet kabel ke QUIDU